## Skabelon
Bilag 1 Kravspecifikation: Multifunktionelt gennemlysningssystem
1. | Klinisk anvendelsesområde
1.1 | Der skal tilbydes et multifunktionelt gennemlysningssystem baseret på C-bue geometri. Systemet skal kunne foretage gennemlysningsundersøgelser af bl.a. fordøjelseskanalen og synkefunktion, til diagnosticering af sygdom i mave-tarm kanalen, samt alle former for konventionelle røntgenundersøgelser til både børn og voksne inkl. knogleundersøgelser samt stående thorax. Systemet skal fungere optimalt til både gennemlysning og frie optagelser på samme brugerflade (én styre-pc) og generator.
| A-krav (grundkonfiguration) | Besvarelse | B-krav (konkurrence-parametre) | Prioritering | Besvarelse
| Minimumsbetingelser, der skal opfyldes for at tilbuddet kan tages i betragtning. | Beskriv om og hvorledes forholdet løses af tilbuddet. | Forhold, der vurderes positivt i ordregivers evaluering af kvalitet og funktionalitet. | Prioritering hvormed de enkelte B-krav vil indgå i ordregivers evaluering. | Beskriv om og hvorledes forholdet løses af tilbuddet.
2. | Krav til leverancens omfang - komplet multifunktions high-end gennemlysningssystem.
2.1 | Levering, installation og idriftsætning af 1 stk. komplet multifunktions high-end gennemlysningssystem, inkl. madras til digital gennemlysning og røntgenoptagelser baseret på DR flat panel teknik. Med en styre pc til alle funktioner.
2.1. | Systembeskrivelse
2.1.1 | Det er et mindstekrav, at gennemlysningssystemet inkluderer installation og applikation
2.1.2 | Det er et mindstekrav, at tilbuddet inkluderer licens til dose structured report.
2.1.3 | Det er et mindstekrav, at dman kan se navn + cpr.nr inde i undersøgelsesrummet.
2.1.4 | Systemet skal være udstyret med et fysisk raster, som er nødvendigt for at sikre nøjagtig og pålidelig billeddannelse.
2.1.5 | Radiografarbejdspladsen skal være udstyret med en betjeningscomputer med betjeningsdisplay der muliggør valg af både eksponeringsparametre og billedbehandlingsparametre, herunder generatorværdier, autopositioner, informationer vedr. vinkel- og FFA, tilpasning af billedvisning og protokoller. Systemet skal kunne vise billeder i fuld postprocesseret kvalitet og skal understøtte omfattende postprocessering af billedmaterialet.
2.1.6 | Det er et mindstekrav at systemet inkluderer en lejeplade. Derudover skal leverancen indeholde fodstøtte samt et sæt håndtag til montering på lejet. (inkl. vægholder)
2.1.7 | Det er et mindstekrav at systemet inkluderer visningsmonitorer til gennemlysning (live samt referencebillede) både i betjeningsrum og i undersøgelsesrum.
2.1.8 | Det er et mindstekrav, at systemet har fleksibel FFA (fokus-detektor afstand) for at kunne tilpasse sig forskellige undersøgelsestyper.
3. | Krav til klinisk og teknisk kvalitet og funktionalitet for samlet system
3.1 | Det skal være muligt at forstørre/zoom ved gennemlysning.
4 | Krav til Lejet
4.1 | Lejet skal kunne betjenes fra både undersøgelsesrum og betjeningsrum.
4.2 | Vægtbelastning på leje samt fodstøtte min. 230 kg
4.3 | Lejets længde skal minimum være 220 cm.
4.4 | Lejet skal være højderegulerbart.
4.5 | Der skal være mulighed for at tilte lejet til +/- min. 90 grader.
4.6 | Der skal være mulighed for vandret forskydning af lejet eller rør i lateral og vertikal lejepladebevægelse, så fokus kan flyttes på tværs og på langs af patienten.
4.7 | Påstigningshøjde til leje skal være 40 cm eller lavere.
5. | Krav til røntgenrør, filtering og lysblænde/viser
5.1 | Der skal være minimum 2 fokusstørrelser.
5.2 | Der skal være mulighed for ekstra filtrering i blænde.
5.3 | Det er et mindstekrav, at der skal være filtrerings- og kollimeringsmuligheder samt mulighed for kombinationer af disse.
6. | Krav til Detektor
6.1 | Systemet skal have fast digital flat panel detektor til gennemlysning.
6.2 | Aktivt detektorområde skal være ca. 43 cm x 43 cm.
6.3 | Systemet skal indeholde AI funktion til optimering af gennemlysningsbilleder RT.
6.3 | Leveret detektor skal være leverandørens optimale løsning mht. scintillationsmateriale og pixelpitch, dvs. højeste opløsningsevne ved laveste dosis.
6.3 | Gennemlysningsbilleder skal kunne foretages med bining 1x1 med op til 15 fps
7. | Krav til røntgengenerator & Eksponering
7.1 | Systemet skal have en min 80 KW generator.
7.2 | Der skal være mulighed for manuel indstilling af kV og mAs ved eksponering.
7.3 | Registrering og visning af kV og mAs efter eksponering på betjeningspanel.
8. | Krav til generator gennemlysning
8.1 | Aflæsning af kV, mA, gennemlysningstid på betjeningspanel.
8.2 | Registrering og visning af samlet gennemlysningstid og akkumuleret arealdosis (DAP).
8.3 | Det tilbudte system skal have mulighed for pulset / gitterstyret gennemlysning op til minimum 30 pulser pr. sek.
8.4 | Systemet skal kunne lave serieoptagelser.
9. | Krav til DAP/KAP
9.1 | Integreret DAP / KAP meter i lysblænde. Vedhæft datablad med fabrikat, type og dæmpningsfaktor.
9.2 | Registrering og visning af DAP / KAP efter hver eksponering / gennemlysning på betjeningspanel.
9.3 | Det er et mindstekrav, at en samlet dosisrapport for hele undersøgelsen automatisk kan sendes til PACS.
10. | Krav til billedkvalitet på gennemlysning samt knogle- og thoraxfunktion
10.1 | Det skal være muligt at eksponere/gennemlyse med og uden raster.
10.2 |  |  | Der lægges vægt på høj brugeroplevet billedkvalitet. Evaluering vil blive baseret på evt. besigtigelse og afprøvning. Nedenstående punkter i en ikke-prioriteret rækkefølge vil ud fra en helhedsbetragtning blive lagt til grund for Ordregivers vurdering af, i hvor høj grad tilbudte løsning understøtter dette: - Billedkvalitet - Kontrastforhold - Opløsning - Detaljering - Billedkvalitet sammenlignelig med afdelingens øvrige billedproduktion. Billeder og praktisk demonstration og afprøvning på en eventuel besigtigelse brugervurderes ud fra en helhedsbetragtning.
10.3 | Der vægtes positivt med muligheden for valg af korrektionstrin for AEC.
10.4 | Udstyret skal have Automatic Brightness Control ABC (ved gennemlysning).
10.5 | Visningsmonitorer til gennemlysning: -Minimum 2 MP (eller et fuldt billede skal kunne vise 1:1)
11. | Krav til Betjeningsvenlighed og patientkomfort
11.1 |  |  | Beskriv betjeningsforholdene af udstyret. Der lægges vægt på, at udstyret har en enkel/logisk, brugervenlig og ergonomisk gennemtænkt betjening. Kravet brugervurderes ud fra en helhedsbetragtning, hvor følgende parametre i en ikke-prioriteret rækkefølge vægter positivt: 1) Motoriseret kip- og rotationsfunktion af C-buen 2) Let bevægelighed og indstilling af systemet 3) Hygiejnisk udformning med få kanter – let at rengøre 4) Nemt og ergonomisk skift mellem gennemlysningsprocedurer og frie optagelser 5) Mulighed for fuld betjening direkte fra konsol ved lejet 6) God adgang til patienten fra alle sider (friplads omkring C-buen) 7) Tilstrækkelig lav indstilling af lejet/detektoren for optimale arbejdsstillinger 8) Integreret overvågningskamera til patientpositionering Besvarelsen brugervurderes ud fra løsningsbeskrivelsen og ved praktisk afprøvning.
12. | Krav til strålebeskyttelse
12.1 | Strålebeskyttelse i.h.t. til lovgivningens krav. Det er et mindstekrav, at leverancen inkluderer følgende: - 5 stk. blyforklæder. - 3 thyroideabeskyttere
13. | Krav til røntgenanmeldelse
13.1 | Sælger påtager sig at foretage røntgenanmeldelse i samarbejde med medicinsk-fysisk ekspert.
14. | Krav til systemets konventionelle røntgenfunktion (knogle og thorax)
14.1 | Levering, installation og idriftsætning af et multifunktionelt gennemlysningssystem baseret på DR flat panel-teknik, som fuldt ud kan fungere som et primært og selvstændigt DR-rum til alle konventionelle knogle- og thoraxoptagelser.
14.1 | Systembeskrivelse
14.1.1 | Installationen skal bestå af et multifunktionelt system baseret på en C-bue, hvor rør og detektor er monteret herpå, således at systemet kan dække alle typer af gennemlysning og konventionelle optagelser uden brug af separat loftrør.
14.1.2 | Det er et mindstekrav at systemet indeholder følgende: 1 stk. stor trådløs detektor minimum 43x43 (+-2 cm) til frie optagelser. 1 stk. lille trådløs detektor i billedformat minimum 25 x 30 cm. (+-3 cm). Leverancen skal indeholde 4 batterier og en oplader. Leverancen skal indeholde 2 løse rastre til den store trådløse detektor (et lineært og et afstandsfokuseret).
14.1.3 | Der skal være indbygget AEC funktion I trådløse detektorer.
14.1.4 | et er et mindstekrav, at de medfølgende trådløse detektorer (til brug ved frie optagelser) let kan deles og anvendes i afdelingens øvrige rum.
14.1.5 | Leverede detektorer skal være leverandørens optimale løsning mht. scintillationsmateriale og pixelpitch, dvs. højeste opløsningsevne ved laveste dosis.
14.1.6 | Der skal medleveres raster samt vægholdere (til trådløse detektorer og raster), som understøtter de nævnte undersøgelsestyper i punkt 1.1.
15. | Krav til klinisk og teknisk kvalitet og funktionalitet for samlet system
15.1 | Det skal være muligt at kunne eksponere med og uden raster i forbindelse med knogleundersøgelser. Det skal også være muligt at eksponere med eller uden raster eller virtuelt raster.
15.2 | Autopositionering i alle planer og projektioner ud fra valgte organprogram. Der skal være fuld mulighed for manuel betjening og justering af C-buen og patientlejet.
15.3 | Funktionalitet og ophæng skal kunne dække rummet til alle optagelser, jf. pkt. 1.1.
15.4 | Stående optagelser skal som minimum kunne udføres i intervallet 0,5-2 m. For liggende optagelser skal der som minimum være 2 m fra røntgenrøret(FDA) og ned til gulvet. Oplys fokus-detektor afstand. Angiv værdi for max. og min. fokus-detektor afstand.
15.5 | Systemets detektor og rør skal kunne vinkles/kippes i forhold til patienten til skrå projektioner.
15.6 | Man skal kunne se patientdata i undersøgelsesrummet.
15.7 | Røntgenrøret skal kunne flyttes, kippes og roteres samtidigt. Dette skal også kunne gøres ved hjælp af automatisk positionering.
15.8 | Registrering og visning af kV og mAs efter eksponering på betjeningspanel.
15.9 | Generatoren skal have en min. effekt på 80 kwp (delt generator med gennemlysningsleje)
15.10 | Minimum 2 fokusstørrelser. Angiv fokusstørrelserne.
15.11 | Totalfiltrering skal som minimum være 2,5 mm AL. Angiv data for totalfiltrering, egenfiltrering og HVL.
15.12 | Der skal være mulighed for tilsatsfiltrering, der enten automatisk vælges ud fra patientens anatomi eller kan programmeres i organprogram.
15.13 | Eksponeringsautomatik (AEC) på systemets faste detektor samt ved brug af trådløse detektorer.
15.14 | Der skal være vægholderne til de løse detektorplader.
15.15 | Udstyret skal have påmonteret DAP meter med registrering og visning af DAP efter hver eksponering på betjeningspanel.
De trådløse detektorer skal have indikation vist hvor AEC funktioner er pladseret.
16. | IT-krav og kommunikation
16.1 | Der skal etableres kommunikation med Ordregivers RIS/PACS
16.2 | Organvalg skal kunne styres fra RIS booking.
16.3 | Overførsel af DAP / KAP værdi til RIS/PACS billeder via DICOM.
16.4 | Der skal være integreret DICOM worklist facilitet.
16.5 | Samlet dosisrapport for hele undersøgelsen skal automatisk kunne overføres som RDSR (Radiation Dose Structured Report) til PACS til brug for regionalt dosisovervågningssystem.
16.6 | Billederne skal kunne udtrækkes i DICOM format.
16.7 | Udstyret skal leveres med dansk tastatur.
16.8 | Systemet skal give mulighed for at anvende dansk cpr-nr. som søgekriterium.
16.9 | Det skal være muligt med lagring på apparat.
17. | Krav til omfang af applikationstræning og teknisk uddannelse
17.1 | Det er et mindste krav at brugere modtager den fornødne undervisning.
17.2 | Der skal i leverancen inkluderes applikationstræning, jf. bilag 5 vilkår for uddannelse.
17.3 | Der skal ydes en årlig applikationsdag i afhjælpningsperioden efter brugernes ønske om tidspunkt.
17.4 | Der stilles krav om undervisning af min 3 dages varighed på min. samme niveau og omfang som producentens egne teknikere. Omfang skal dække gennemgang af funktion og princip samt teknisk gennemgang mhp fejlsøgning og reparation samt diagnosesystemer, logs, og øvrige serviceværktøjer. derudover detaljeret gennemgang af vedligehold teoretisk og praktisk. Der skal inkluderes 2 stk kurser inkl. rejse og ophold med hurtigste transportform.
18. | Hygiejnekrav
18.1 | Apparatet skal kunne rengøres og desinficeres i henhold til seruminstituttets NIR - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren. 1.3 udg. 2018. Rengørings- og desinfektionsvejledning skal foreligge på dansk eller engelsk med angivelse af hvilke rengørings- og desinfektionsmidler, der kan anvendes. Vedhæft rengøringsmanual.
18.2 | Der skal medfølge dansk eller engelsk vejledning til rengøringsprocedurer, anbefalede rengøringsmidler, samt hvilke midler udstyret tåler til desinfektion. Vejledning skal vedlægges tilbuddet.
19. | Lovmæssige krav
19.1 | Det er et mindstekrav, at produkterne er bragt i omsætning i overensstemmelse med Forordning om medicinsk udstyr 2017/745 med senere ændringer (MDR). Såfremt produkterne er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i MDR, artikel 120, er det et mindstekrav, at produkterne lever op til Det Medicinske Direktiv 93/42/EØF med senere ændringer (MDD), samt at produkterne kan leve op til og er blevet CE-mærket i overensstemmelse med MDR, når den for produkterne relevante overgangsperiode er endt. Produkterne skal således være CE-mærket i overensstemmelse med hhv. MDD eller MDR, afhængigt af de for produkterne gældende overgangsbestemmelser i MDR.
19.2 | Bekræft at produktet har et anmeldt UDI-nummer, jf. Art. 29 (Registration of devices).
19.3 | Bekræft at alle bestemmelser i Strålebeskyttelsesloven (Lov nr. 23 af 15/01/2018) samt tilhørende Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (nr. 669 af 01/07/2019) og Bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer (nr. 671 af 01/07/2019), overholdes i forbindelse med installation, service og kontrol af strålingsgeneratoren.
20. | Krav til de bygnings- og installationsmæssige forhold
20.1 | Leverandøren skal vedlægge tilbuddet en standardplan/teknisk beskrivelse for, hvad et standard Multifunktionsrum skal indeholde af tekniske faciliteter.
20.2 | Nødvendige installationskrav skal specificeres, herunder forsikring på hovedkniv, varmeafgivelse, støj, blyafskærmning, tempraturkrav, alarm og sikringssystemer, hulplaner samt kabelkanaler.
20.3 | Vægten skal oplyses.
21. | Krav til Service
21.1 | Reservedele skal kunne leveres dag til dag, jf. kontraktens pkt. 20.
21.2 | Reservedele, der overstiger DKK 50.000, samt flere reservedele af samme type som til sammen har en værdi på DKK 50.000 eller derover, skal angives i bilag 7 - Reservedele. Vedhæft udfyldt bilag 7.
21.3 | Køber har adgang til support (producentens højst kvalificerede 2. / 3. level tlf. -, mail m.v.) direkte fra producenten i det omfang køber finder det nødvendig. Adgangen gælder købers teknikere der har gennemgået teknisk uddannelse som nævnt her. Supportfunktionen skal være kontaktbar i tidsrummet 8-16 dansk tid.
21.4 | Leverandørens teknikere skal kunne yde service via remote adgang.
21.5 | Der skal som minimum ydes 2 års fuldt dækkende garanti fra tidspunktet for godkendt idriftsættelse. Garantien skal inkludere alle reservedele, arbejdsløn, rejse- og opholdsomkostninger i forbindelse med servicebesøg, samt overholdelse af aftalte responstider.
21.6 | Applikationsspecialisten skal være dansk-, norsk- eller svensktalende.