## Table 1
| MK/KP | BESKRIVELSE AF KRAV
Kravsspecifikation til konventionelle røntgenapparater på kysten i.f.m. projekt omkring udskiftning af disse i perioden 2026
|  | A-krav (grundkonfiguration) | Besvarelse | B-krav (konkurrence-parametre) | Prioritering | Besvarelse
|  | Minimumsbetingelser, der skal opfyldes for at tilbuddet kan tages i betragtning. | Minimumsbetingelser, der skal opfyldes for at tilbuddet kan tages i betragtning. | Forhold, der vurderes positivt og vægtes i forhold til evalueringskriteriet Kvalitet og Funktionalitet jf. Udbudsbetingelserne. | Prioritering hvormed de enkelte B-krav vil indgå i Ordregivers samlede evaluering.
1. Krav til DR-rum
1.1 | MK | Komplet og fuldt funktionsdygtigt lofthængt DR-rum, med autopositionering til røntgenoptagelser baseret på DR flat panel teknik med AEC (målekammer) i lungestand/bord samt med løs detektor. Til betjeningen skal systemet indeholde en 3 MP diagnostisk monitor samt en 2MP touch betjenings monitor. Udstyret skal være med lungestand og patientleje med anvendelse af løs detektor. I leverancen skal der samlet leveres minimum én lille detektor (til pædiatri/ekstremiteter) og én stor detektor (minimum 35x43 cm) trådløs detektor, der kan anvendes til løse optagelser. Lungestand og leje skal bruge store trådløse detektorer som en fast monteret detektor, men med mulighed for at benytte denne trådløst. Det skal tilbydes option for ekstra trådløse detektorer.
1.2 | MK | Der skal medfølgende følgende raster, der kan anvendes til optagelser på følgende SID afstande: -2 x Lungestand: 110 cm og 180 cm -1 x Leje: 110 cm Samt et løst raster til stor detektor (slip-on), Parallet 8:1 52lp/mm.
1.3 | MK | Der skal leveres vægholdere til alle medfølgende rastere samt trådløse detektorer i DR-rummet. 3 stk.
1.4 | MK | Det tilbudte lofthængte udstyr skal have kollissionssikring.
1.5 | MK | Der skal medfølge en madras til lejet, der passer til lejets længde.
1.6 | MK | Der skal leveres en fjernbetjening til autopositionering.
1.7 | MK | Der skal være 3d kamera på udstyret med AI assisteret funktioner. (Bemærk: Dette krav gælder udelukkende for det faste DR-rum, ikke de mobile enheder).
1.8 | MK | Systemet skal minimum indeholde 2 store detektorer (minimum 35x43 cm) samt én lille detektor (til pædiatri/ekstremiteter).
1.9 | MK | Der skal tilbydes en option til DR-rummet, således at der kan foretages HKA/skoliose optagelser inklusiv skoliosestativ.
1.10 | MK | Det skal være muligt for superbruger at lave egne autopositioner.
1.11 | KP |  |  | Det vægtes positivt, at det lofthængte røntgensystem har samme brugerplatform, softwarebrugerflade og betjening som de udbudte mobile konventionelle røntgenapparater, så brugeroplevelse og arbejdsgange er identiske på tværs af DIH og kysten. | Højt
2. Krav til det mobile DR-apparat
2.1 | MK | Fuldt funktionsdygtigt mobilt DR-apparat med motorassistent og to (2) trådløse detektorer i to forskellige størrelser, der klinisk dækker både voksen-thorax/abdomen og pædiatri/ekstremiteter.
2.2 | MK | En mobil mororiseret lungestand med tracking til det mobile udstyr.
2.3 | MK | Den mobile DR-apparat skal have motoriseret rør arm så synkronisering af lungestand er motoriseret på mobil samt lungestand.
2.5 | MK | Der skal til det mobile DR-apparat medfølge et komplet, fritstående og røntgentransparent patientleje på hjul med bremser. Bordpladen skal være 'svømmende' (med elektromagnetisk eller mekanisk friløb) for optimal patientpositionering. Lejet skal være indrettet med en detektorskuffe (Bucky), således at den store trådløse detektor (minimum 35x43 cm) kan anvendes i skuffen som en fast monteret detektor til standardoptagelser, men med mulighed for nemt at udtage den til løse optagelser. Lejet skal være fuldt funktionsdygtigt sammen med det mobile DR-apparat.
2.6 | KP |  |  | Det vægtes positivt, at de mobile enheder har avancerede remote-funktioner, som muliggør fuld fjernsupport, fjernstyring og assistance med undersøgelsesopsætning, eksponeringsparametre samt billedbehandling direkte fra DIH. | Højt
2.7 | KP |  |  | Det vægtes positivt, at den mobile lungestand/vægstativ kan leveres med en integreret, fastmonteret detektor, gerne inklusiv AEC (målekammer). Dette vægtes højt for at optimere arbejdsgangene på kysten, så personalet undgår tunge løft, og for at minimere risikoen for tab af udstyr ved skift mellem patientleje og stativ. | Højt
2.8 |  |  |  | Det vægtes positivt, at rør-armen på det mobile apparat har stor bevægelighed og kan sænkes så tæt på gulvet som muligt, så det er nemt at tage billeder af f.eks. ankler og fødder på stående patienter | Højt
2.9 | KP | Der skal i leverancen indgå yderligere 1 stk. reserve mobilt DR-apparat til placering i Nuuk. Dette reserveapparat skal være robust og specifikt egnet til at kunne transporteres med helikopter. For at sikre et nemt og hurtigt arbejdsflow for personalet, er det et krav, at brugerfladen på reserveapparatet er så identisk som muligt med de øvrige tilbudte mobile enheder.
3. Fælles krav til det DR-rum og det mobile røntgenapparat
3.1 | MK | Brugerfladen for de to (2) tilbudte udstyr skal være ens.
3.2 | MK | De tilbudte trådløse detektorer, skal kunne anvendes på begge tilbudte systemer. Tilslutning af detektor skal minimum kunne foretages af superbruger.
3.3 | MK | Det skal være muligt at opdatere APR remote, samt bruger assist ved fejl og udfordring så der kan assisteres fra Nuuk.
3.4 | MK | Detektorer skal have AEC funktion med synlige felter på detektor for trådløs brug. Gælder alle trådløse detektorer.
3.5 | MK | Leverancen skal leveres med fuld DICOM licens herunder Radiation Dose Structured Report (RDSR).
3.6 | MK | Der skal medfølge minimum to (2) batterier pr. løs detektor og én (1) batterilader til hvert udsyr.
3.7 | MK | Der skal være mulighed for at ændre i billedbehandlingen: At ændre og tilføje sidemarkeringer, tilføje en tekst i det exponerede felt, window/Level, spejle/rotere, sætte og fjerne elektroniske blænder, zoom, kantforstærkning og støjreduktion.
3.8 | MK | Patientdata (minimum navn og CPR-nummer) og undersøgelses ID skal kunne vises på udstyrets display.
3.9 | MK | Der skal leveres en detaljeret guide til billedeoptimering. Guiden skal beskrive de forskellige værktøjers betydning, deres relevante anvendelsesområder, samt rækkefølgen de skal anvendes i.
3.10 | MK | Man skal kunne se detektorvinkel på display af DR-rum/Mobil
3.11 | MK | Ved levering skal der være opsat protokoller, således optagelser jf. anvendelsesområde er billedoptimeret.
3.12 | MK | De tilbudte DR detektorer skal som minimum IPX7 I vandtæthed.
3.13 | MK | Systemerne skal have indbygget virtuelt raster eller tilsvarende funktionalitet til følgende anatomier: - Thorax, - Abdomen og - Bækken.
3.14 | MK | Det er kun superbrugerne, som skal have adgang til at ændre systemernes undersøgelsesprotokoller. Denne adgang skal være password-beskyttet.
3.15 | MK | Al software og hardware skal være fuldt udviklet til det danske sprog, og kan anvende person ID med 10 cifre og tastatur med æ, ø og å.
3.16 | MK | Der skal i blænden være monteret en enhed til måling af afstand mellem fokuspunkt og objekt. (SID)
3.17 | MK | Der skal på blænden være monteret kulisseskinner, således at systemerne er forberedt til undervisning i konstantstest.
3.18 | MK | Dato og patientinformation skal lagres sammen med alle undersøgelser.
3.19 | MK | Der skal kunne laves annotationer og højre/venstre markering på billederne.
3.20 | MK | Udlæsning af arealdosis (DAP) skal være en integreret del af systemerne (kalkuleret eller målt værdi). DAP værdien for hele undersøgelsen skal vises på brugerfladen.
3.21 | MK | Ved køb af udstyr skal applikationstræning leveres som en del af leverancen til Nuuk. Samt option på yderligere applikation.
3.22 | MK | Tilbudsgiver skal vedlægge brochurer og/eller datablade for de tilbudte udstyr.
3.23 | MK | PC, monitorer og DR detektorer skal automatisk kunne skifte til standby.
3.24 | MK | Det samlede tilbudte udstyr skal kunne slukkes, og pålidelighed og levetid må ikke forringes ved jævnlige opstart og nedluk.
3.25 | MK | Energiforhold og energirelaterede data skal indgå i den samlede dokumentation.
3.26 | KP | Da de to udstyr skal anvendes af ikke radiografer, vægtes det positivt at Tilbudsgiver tilbyder remote oplæring vha E-learning. Samt mulighd for remote support fra Nuuk. Beskriv: -E-learning. -Remote support funktion fra Nuuk.
3.27 | KP | Ordregiver ønsker DR-rum med et højt teknologiniveau. Tilbudsgiver bedes beskrive I hvilen grad følgende opfyldes for det konventionelle DR-rum. Ordregiver ønsker, at det tilbudte udstyr giver: - Mulighed for visning af vinkel for trådløs detektor, når den anvendes til frie optagelser. - Mulighed for funktionalitet, således at røntgenrør selv justerer vinkel i forhold til trådløs detektor ved frie optagelser. - Mulighed for asymetrisk blænde. - Mulighed for trådløse detektorer med indbygget AEC funktion. - Mulighed for at superbruger selv kan programmere autopositioner, opsætte protokoller og foretage justering/billedoptimering. - Mulighed for udlæsning af SID på display. -Mulighed for dosis nedsættelse af undersøgelser vha AI. Det vægtes positivt, jo flere funktioner, som er til rådighed og i hvor høj grad funktion understøtter det radiografiske arbejde de enkelte funktioner har. Jo flere funktioner og jo højere kvalietet, jo bedre.
3.28 | KP | Det vægter positivt, at Tilbudsgiver kan garantere, at der vil være adgang til kompatible reservedele i mere end 10 år efter levering. Beskriv mulighederne og antal år. Jo flere år ud over 10 år, jo bedre.
3.29 | KP | Det vil vurderes positivt at systemerne kan lave dobbelt udlæsning af billeder ved f.eks. tube/sonde kontrol. Ved dobbeltudlæsning menes, at der ved én eksponering foretages to (2) forskellige billedprocesseringer.
3.30 | KP | Det skal være muligt at koble op til lokal AI diagnostiks software.
4. IT-krav
| MK | IT MK 4.1 til 4.4 er gældende, såfremt de tilbudte udstyr anvender LAN kommunikation via Ordregivers infrastruktur
4.1 | MK | Opkobling skal foretages til fastnet (LAN) med standard IP Ethernet med 10/100/1000 Mbit/s med standard RJ45 stik.
4.2 | MK | De tilbudte udstyr skal understøtte et segmenteret netværk, hvor forskellige elementer af løsningen kan være placeret på separate broadcast segmenter. Der etableres ikke – og tillades således ikke – leverandør- / løsningsspecifikke VLANs.
4.3 | MK | De tilbudte udstyr skal være sikret tilstrækkeligt, således at det uden forbehold for funktionalitet og driftssikkerhed kan fungere og være tilsluttet et almindeligt netværk med øvrigt it udstyr.
| MK | IT MK 4.5 til 4.8 er gældende, såfremt de tilbudte udstyr anvender WiFi kommunikation via Ordregivers infrastruktur
4.5 | MK | Det er et mindstekrav, at følgende er opfyldt ved anvendelse af Ordregivers trådløse WIFI infrastruktur: - anvende DHCP - Der er ikke mulighed for låsning af IP adresser ved anvendelse af trådløst netværk (WiFi). Her tilbydes kun dynamisk IP adresse. - IPv4 - DNS til adressering af enheder. - dynamisk kanalskift på 5Ghz eller 6 Ghz båndet - minimum understøttelse af 802.11ac/ax standarden - WPA2/AES kryptering
4.6 | MK | De tilbudte udstyr skal understøtte et segmenteret netværk, hvor forskellige elementer af løsningen kan være placeret på separate broadcast segmenter. Der etableres ikke og tillades således ikke leverandør / løsnings specifikke VLANs.
4.7 | MK | De tilbudte udstyr skal være sikret tilstrækkeligt, således at det uden forbehold for funktionalitet og driftssikkerhed kan fungere og være tilsluttet et almindeligt netværk med øvrigt it udstyr.
| MK | IT MK 4.11 til 4.12 er gældende såfremt de tilbudte udstyr anvender RIS/PACS integration. SKAL KUNNE I ALLE TILFÆLDE
4.11 | MK | De tilbudte udstyr skal understøtte DICOM ver 3.0.
4.12 | MK | Institution name, station name samt AE titler skal kunne navngives ved installation ud fra Ordregivers ønsker. Op til 12 tegn.
| MK | IT MK 4.13 er gældende såfremt de tilbudte udstyr kan tilgås via fjernsupport eller fjernadgang
4.13 | MK | Al data og kommunikation via fjernadgang, skal som minimum krypteres. Fjernadgang kan etableres ved at stiller VPN*) til rådighed med MFA (Ansvar vedr. kryptering og logning overgår til Ordregiver og er ikke Leverandørens ansvar ved denne løsning). Det bemærkes, at de tilbudte udstyr installeres på et isoleret netværk. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at der foreligger interne instrukser til medarbejdere omkring anvendelse af fjernsupport, herunder skal det sikres, at uvedkommende ikke får adgang. Instruksen skal udleveres til Ordregiver på forlangende. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at de anvendte fjernsupport enheder er opdaterede og at ændringer af SW / operativsystem / antivirus altid er på et niveau, således at dette ikke udgør en risiko for internt netværk. Disse skal installeres inden for rimelig tid. Leverandør skal underskrive en fortrolighedserklæring for adgang til infrastruktur.
| MK | IT MK og KK 4.14 og frem er generelle IT krav og skal understøttes af de tilbudte udstyr. Definitioner: Autentifikation - Hvem er brugeren Autorisation - Hvilke rettigheder skal brugeren have
4.15 | MK | Autorisation (Rolle / rettigheder). Uagtet login skal det være muligt at definere rolle / rettigheder for autoiserede brugere. Desuden skal det være muligt for autoriserede brugere at få et samlet overblik over oprettede brugere i løsningen og deres tilknyttede roller/rettigheder. Dette skal bruges til løbende audits og attestering af brugerrettigheder i den tilbudte løsning.
4.16 | MK | Udstyrene skal spærres for brugeren, såfremt bruger taster forkert kodeord et antal gange. Alternativt, skal systemet/udstyret anvende multifaktor autorisation.
4.17 | MK | Udstyrene skal logge handlinger foretaget i systemet. Herudover skal loggen som minimum indeholde: - Bruger ID - Tidspunkt - Type af anvendelse, herunder Create, Delete, Open, Modify - Person, som de anvendte oplysninger vedrører, eller anvendte søgekriterium.
4.19 | MK | Udstyrene skal have automatisk time-out periode, hvorefter en bruger skal logge ind igen, for at kunne opnå adgang til beskyttet data. Timeout perioden skal være konfigurerbar for Ordregiver, uden at Leverandør skal tilkaldes for service, eller Leverandøren skal vederlagsfrit foretage ændringer af timeout perioden, når Ordregiver ønsker dette.
4.21 | MK | Tidsynkronisering af udstyret skal kunne ske ved opslag i intern NTP Service, eller tilsvarende retvisende enhed med tidsnøjagtighed inden for +/- 1 sek. Tidsynkroniseringen anvendes blandt andet af hensyn til korrekte tidsangivelser i log for systemet.
4.22 | MK | Data må kun lagres midlertidigt på enheder. Data lokalt skal løbende kunne slettes automatisk eller manuelt og må ikke ligge på enheder udover 30 dage. Undtagelsen fra automatisk sletning er, hvis undersøgelsen ikke er afsendt til centralt lager/server. Der skal være mulighed for, at autoriserede brugere kan udlæse billeder på USB enhed som ekstern backupmulighed.
4.24 | MK | I Garantiperioden, og såfremt der efterfølgende tegnes serviceaftale på minimum niveau af forebyggende vedligehold, er Leverandøren forpligtet til at sikre, at det tilbudte system er opdateret, og at SW / operativsystem / antivirus altid er på et niveau, således at dette ikke udgør en risiko for VIAs netværk. Disse opdateringer skal installeres inden for rimelig tid, enten via fjernsupport eller via fysisk tilstedeværelse, f.eks. når der udføres forebyggende vedligehold. Leverandøren er forpligtet til at udføres opdateringer, så længe den underlæggende hardware understøtter dette.
4.25 | KP | Det vægtes positivt, såfremt de to udstyr automatisk spærrer for en bruger, såfremt kodeord er tastet forkert tre (3) gange. Systemet skal derefter kun kunne låses op af en autoriseret bruger.
4.27 | KP | Det vægtes positivt, såfremt sletningen af data foretages automatisk ud fra medgået tid siden optagelse.